3. Analyzátory

3.1. Analyzátory spalin

3.1.1. Určování složení spalin

3.1.2. Analyzátory pro kontrolu spalování v energetických centrálách

3.1.3. Základní poznatky

3.2. Měření vlhkosti plynů

3.2.1. Základní vztahy:

3.2.2. Přístroje

3.2.2.1. Přístroje založené na měření rosného bodu

3.2.2.2. Psychrometry

3.2.2.3. Dilatační vlhkoměry

3.2.2.4. Elektrochemické vlhkoměry

# Analyzátory

## Analyzátory spalin

### Určování složení spalin

Hlavními složkami ve spalinách jsou: oxid uhličitý, kyslík, dusík, popř. CO+H2.

Doprovázející plyny, přítomné v poměrně malých koncentracích, bývají: oxid siřičitý, oxid sírový, sulfan, methan a další. Ve spalinách jsou vždy přítomny: popel, vodní pára, popř. saze.

Z uvedených skutečností je zřejmé, že jde o mnohosložkovou směs, a její analýza je proto poměrně složitá. V praxi se však obvykle sledují jen některé složky, především CO2, O2, CO+H2 apod.  Ale i pak je měření náročné, jelikož analyzované plyny mají vysokou teplotu a obsahují vždy mechanické nečistoty.

Při analýze spalin se nejčastěji používají tyto druhy analyzátorů:

1.	analyzátory objemové,

2.	analyzátory založené na měření tepelné vodivosti,

3.	analyzátory založené na měření reakčního tepla,

4.	analyzátory založené na absorpci infračerveného záření,

5.	analyzátory kyslíku využívající magnetickou susceptibilitu plynů, popř.

tuhé elektrolyty na bázi ZrO2.

Objemové analyzátory patří do skupiny analyzátorů chemických. Jsou jedny z nejstarších, avšak dosud se užívají.

Všechny objemové analyzátory jsou si funkčně podobné; dodávají se pro určování jedné složky i několika složek.

Analyzátory založené na měření tepelné vodivosti patří do skupiny analyzátorů fyzikálních. Patří mezi nejrozšířenější typy a často se používají při analýze spalin. Jsou jednoduché a nenáročné na obsluhu.

Čidlem je kovový blok, v němž jsou svislým směrem vyvrtány dvě nebo častěji čtyři komůrky obvykle válcového tvaru, ve kterých je napnuto kovové vlákno. Vlákna jsou nejčastěji platinová nebo wolframová a jsou zapojena tak, že tvoří větve Whatstoneova můstku.

Při analýze spalin se tepelně vodivostními analyzátory stanovuje koncentrace CO2. Měřící rozsah udávaný objemovými zlomky bývá 0 až 20%. Často se analyzátory pracující na principu tepelné vodivosti kombinují s analyzátory na principu měření reakčního tepla. V této kombinaci umožňují určovat CO2 a CO+H2.

Analyzátory založené na měření reakčního tepla využívají reakce a pochody doprovázené tepelnými změnami. Při analýze spalin se především využívá spalné teplo spalitelných plynů v analyzované směsi. Vznikající spalné teplo zvyšuje teplotu analyzovaného plynu a měřícího systému, takže při zachování určitých podmínek je zvýšení teploty funkcí koncentrace určované složky.

Analyzátory plynů založené na měření spalného tepla pracují s použitím vhodných katalyzátorů (platina, palladium, oxid měďnatý, oxid kobaltnato-kobaltitý apod.).

Stupnice přístrojů  pro měřící rozsahy udávaných v objemových  zlomcích  do 5 %  spalitelných látek jsou prakticky lineární.

|  | Obr. 3.1. Schéma analyzátoru spalin, založeného na měření tepelné vodivosti |
| --- | --- |

Obr. 3.2. Záznam složení spalin. Souvislá křivka - údaj objemového zlomku CO2, čárkovaná křivka - údaj objemového zlomku CO+H2.

| 0 | 10 % CO2 | 20 % |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2 % CO+H2 | 4 % |

Analyzátor CO2 a CO+H2 ve spalinách, pracující na principu tepelné vodivosti a tepelného zbarvení, se skládá ze dvou samostatných měřících systémů. Oxid uhličitý se zjišťuje analyzátorem založeným na principu měření tepelné vodivosti (část A), obsah CO+H2 analyzátorem založeným na principu měření reakčního tepla (část B, viz obr. 3.1).

Měřící  rozsahy těchto  analyzátorů  spalin  bývají  0 až 20 obj. % CO2 a 0 až 4 obj. % CO+H2, popř. 0 až 8 obj. % CO+H2. Ze záznamu těchto koncentrací lze nejen poznat kvalitu paliva, ale především vyvozovat závěry o celkové ekonomii spalování.

Při spalování uhlí se jen velmi zřídka dosahuje větších koncentrací CO2 než 15 obj. % (záleží především na druhu paliva). Na obr. 3.2 jsou uvedeny příklady záznamu složení kapalin.

1.	Topeniště je vyřazeno z provozu, není přítomen CO2 ani CO+H2.

2.	Přebytek vzduchu, objemový zlomek CO2 asi 10 %, CO+H2 není přítomen.

3.	Optimální způsob spalování, maximální koncentrace CO2, žádný obsah

CO+H2.

4.	Nedokonalé spalování, objemový zlomek CO2 klesá na 11 %, objemový

zlomek CO+H2 stoupá přes 3 obj. %.

5.	Poměry v topeništi jsou opět optimální.

Analyzátory založené na absorpci infračerveného záření mají významné místo při kontinuální kontrole složení plynů.

Při analýze spalin se používají infračervené analyzátory především ke stanovení CO2 a CO. Volbou vhodné délky kyvet analyzátoru lze v libovolných mezích měnit měřící rozsah přístroje. Při použití kyvet 30 cm dlouhých je např. celkový měřící rozsah 0 až 0,05 obj. % CO a lze ještě zjišťovat objemové zlomky CO 0,001 %.

Analyzátory kyslíku využívající magnetickou susceptibilitu. Paramagnetické vlastnosti kyslíku lze využít k jeho automatickému stanovení ve spalinách. Kyslík má ze všech plynů největší magnetickou susceptibilitu.

V poslední době řada firem nabízí pro určování kyslíku ve spalinách  analyzátory na bázi tuhých elektrolytů. Výhodou těchto analyzátorů je, že se sonda vkládá bez odběrového zařízení přímo do horkých spalin, a tudíž rychle reaguje na změny koncentrace kyslíku.

### Analyzátory pro kontrolu spalování v energetických centrálách

V energetických systémech, v nichž se získává energie spalováním konvenčních paliv, probíhají reakce paliva s kyslíkem přítomným ve vzduchu. Spalování je oxidační děj, který probíhá nad zápalnou teplotou paliva.

Z ekonomického hlediska je třeba vytvořit pro spalování takové podmínky, aby tepelné ztráty při něm byly co nejmenší. Hlavní ztrátyvznikají nedokonalkým spalováním paliva nebo odvodem tepla při nadměrném přebytku vzduchu.

Z reakční kynetiky je známo, že rychlost chemických reakcí, a tedy i spalování, je úměrná koncentraci reagujících složek. Probíhá-li v topeništi spalování paliva s teoretickým množstvím kyslíku (vzduchu), nedosáhne se dokonalého spalování. Vedle oxidu uhličitého bude ve spalinách vždy přítomen oxid uhelnatý a další splodiny nedokonalého spalování, např. vodík, sulfan, saze aj. Spalováním se koncentrace kyslíku snižuje a nelze dosáhnout takového stavu, aby se veškerý kyslík spotřeboval. Má-li být spalování úplné, je proto nutný určitý přebytek kyslíku (vzduchu). Přebytek vzduchu však zvětšuje objem spalin, snižuje teplotu v ohništi, zhoršuje přenos tepla a zvětšuje komínovou ztrátu. Proto se snažíme omezit přebytek vzduchu na minimum.

Je tedy zřejmé, že proces spalování vyžaduje udržování optimálních provozních podmínek. Odchylky od optimálního stavu představují vždy určité ztráty. Pokud kontrola spalování není seriózně prováděna, mohou ztráty dosahovat obrovských hodnot, a to jak na palivu, tak i na výrobním zařízení, nehledě k dalším nepříznivým sekundárním důsledkům. Proto se ztráty, k nimiž dochází při spalování, musí všemi prostředky omezovat.

### Základní poznatky

Všechna průmyslová paliva obsahují jako spalitelnou součást uhlík a obvykle i vodík, vedle dalších spalitelných i nespalitelných látek. Pro zjednodušení předpokládejme, že palivo obsahuje pouze spalitelný uhlík a vodík. Obecně mohou nastat dva případy :

a) spalování probíhá za přebytku kyslíku,

b) spalování probíhá za nedostatku kyslíku.

Při přebytku kyslíku probíhá reakce :

C  +  O2  =   C O2		H = -393,6kJ / mol			     (rov. 1)

Vodík se spaluje na vodu, obecně probíhá reakce :

(rov. 2)

Při nedostatku kyslíku probíhá reakce :

2 C  +  O2  =  2 C O		H = -221,1 kJ / mol		     (rov. 3)

Přítomný vodík v palivu se spaluje pouze částečně na vodu, obecně probíhá reakce :

(rov. 4)

Z uvedených rovnic je zřejmé, že jde - zejména v případě rovnice (1) - o reakci silně exotermickou, která je potenciálním zdrojem tepelné energie energetických centrál. Pro názornější představu lze uvést, že spálením 1 kg uhlíku na oxid uhličitý se uvolňuje asi 33 494 kJ, kdežto při spálení na oxid uhelnatý pouze asi 9 211 kJ; může se tedy při nedokonalém spalování teoreticky  ztratit až 70 % energie.

Kyslík potřebný ke spalování se obvykle přivádí ve formě vzduchu. Na-dále budeme vycházet z předpokladu, že vzduch má toto složení: 21 obj. % O2, 79 obj. % N2, 1 obj. % inertních plynů. Je zřejmé, že s kyslíkem potřebným k hoření se do spalovacího systému zavádí značné množství dusíku. Tím se ztrácí mnoho tepla, které se spotřebovalo na jeho zahřátí na teplotu odpovídající teplotě v ohništi. Aby tepelné ztráty byly co nejmenší, má se přivádět pouze tolik vzduchu, kolik je ho zapotřebí k dokonalému spálení paliva. Obvykle se však musí pracovat s určitým přebytkem vzduchu , který je definován takto:

(rov. 5)

kde V je objem přiváděného vzduchu, Vt je objem vzduchu teoreticky potřebného ke spálení paliva.

Při :	 = 1 probíhá spalování za ideálních teoretických podmínek,

 > 1 probíhá spalování s přebytkem vzduchu,

 < 1 probíhá spalování při nedostatku vzduchu.

Hodnota  je pro jednotlivé spalovací systémy a paliva velmi rozdílná, obvykle se pohybuje v rozmezí od 1,1 do 1,5. Při spalování uhlí bývá  =1,3 až 1,5, při spalování topných olejů a plynů je  =1,1 až 1,4.

Při  > 1 vznikají ztráty na palivu, jak je patrné z tab. 1.

Tab. 3.3  Ztráty uhlí při spalování za přebytku vzduchu 

|  | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ztráty uhlí (%) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 |

Nutno ještě poznamenat, že za podmínek, kdy  1, mají  určitou úlohu i různé chemické reakční rovnováhy, jako tomu je např. při reakci

(rov. 6)

Tato rovnováha je ovlivňována předeším teplotou.

Obr. 3.4. Závislost objemového zlomku o2, co, co2 ve spalinách na přebytku vzduchu i pro spalování černého uhlí

Přebytek vzduchu  je mírou hospodárného vedení procesu spalování. Hodnotu   nelze přímo měřit, může však být při známém složení paliva a známém složení spalin určena výpočtem. Tento způsob kontroly procesu spalování není vhodný. Technicky nejvýhodnější se jeví analýza spalin prováděná takovým způsubem, aby podávala rychlý a jednoznačný obraz o procesu spalování. Jako příklad je na obr. 3.4. uvedena závislost složení spalin na přebytku vzduchu  pro spalování černého uhlí. Z obrázku je zřejmé, že pouhý údaj koncentrace CO2 ve spalinách nemusí být jednoznačným kritériem pro posouzení procesu spalování. Tak např. při objemovém zlomku CO2 15 % může jít o spalování při nedostatku vzduchu, ale i o spalování s přebytkem vzduchu. K jednoznačnému rozhodnutí je nutná ještě další informace, a to buď údaj analyzátoru oxidu uhelnatého (CO+H2), nebo údaj analyzátoru kyslíku. Na základě dvou různých údajů lze pak naprosto spolehlivě řídit proces spalování tak, aby probíhal při optimálních podmínkách.

Pokusíme se zjistit, které složky přítomné ve spalinách je nejúčelnější měřit. Závažným kritériem bude, aby určovaná koncentrace plynu byla jednoznačným ukazatelem procesu hoření a aby pokud možno nezávisela na složení paliva. Poměry při spalování různých paliv jsou zachyceny na obr. 3.5.

Jak je z obrázku zřejmé, hodnoty objemového zlomku kyslíku se oproti hodnotám objemového zlomku oxidu uhličitého prakticky nemění, takže hodnota objemového zlomku kyslíku nezávisí na složení paliva. Z tohoto hlediska se zdá nejvhodnější určovat vedle koncentrace CO2 koncentraci kyslíku.

Obr.3.5.  Závislost objemového zlomku jO2, CO2 v suchých spalinách na přebytku vzduchu  l (teoretické hodnoty) pro  spalování  různých  paliv.

a- topný plyn, b- topný olej, c- dehtový olej, d- černé uhlí, e- koks

## Měření vlhkosti plynů

### Základní vztahy:

Plyny přicházející do styku s vodou jsou do jisté míry syceny vodní párou. Obsah vodních par v plynech lze vyjádřit trojím způsobem:

Absolutní vlhkost plynu  je definována jako hmotnost m vodní páry obsažené v plynu, dělená objemem V vlhkého plynu:

Hlavní jednotkou absolutní vlhkosti je 1 kg m-3. Hlavní jednotka je příliš velká, a proto se v praxi používají dílčí jednotky, zejména 1g m-3 (10-3 kg m-3) a 1mg m-3 (10-6 kg m-3). Z vedlejších jednotek se často používá 1 g l-1 (1 kg m-3) a 1 mg l-1 (10-3 kg m-3).

Měrná vlhkost x je definována jako poměr hmotnosti m vodní páry, obsažené v daném množství plynu, a hmotnosti mv téhož množství plynu v suchém stavu:

Měrná vlhkost x je bezrozměrná veličina.

Relativní vlhkost plynu  je definována jako poměr absolutní vlhkosti  v daném vlhkém plynu k absolutní vlhkosti max plynu, který by byl za stejné teploty a tlaku vodními parami nasycen:

Relativní vlhkost je bezrozměrná veličina. Relativní vlhkost plynů nejčastěji vyjadřujeme v procentech:

Relativní vlhkost můžeme též vyjádřit jako poměr parciálního tlaku vodní páry p´ v určovaném plynu při dané teplotě k parciálnímu tlaku nasycené vodní páry p´nas při stejné teplotě.

Pro relativní vlhkost j v procentech pak platí vztah:

Údaj vlhkosti z poměrů parciálních tlaků je jen přibližný, protože vodní pára se nechová přesně jako ideální plyn. Chyba však není velká, nepřesahuje 2 %.

Vlhkost plynů se též udává rosným bodem. To je teplota, při níž je plyn nasycen vodní párou. Při ochlazení plynu pod rosný bod přebytečná vodní pára kondenzuje.

Obsah vodních par v plynech je značně závislý na teplotě a tlaku plynu. Měříme-li vlhkost plynu při konstantním tlaku, stačí přihlížet pouze k teplotě.

Při měření vlhkosti plynů často vyhovuje měření relativní vlhkosti. Při známé teplotě lze podle tabulek nebo grafů určit relativní vlhkost (obr. 3.6).

Obr. 3.6. Diagram závislosti relativní vlhkosti  a rosného bodu tr na teplotě t.

### Přístroje

K měření vlhkosti plynů slouží řada přístrojů založených na rozmanitých principech. K nejznámějším a nejčastěji užívaným patří :

- přístroje založené na měření rosného bodu

- psychrometry

- dilatační vlhkoměry

- elektrochemické vlhkoměry

- kapacitní vlhkoměry

#### Přístroje založené na měření rosného bodu

Základní částí přístrojů založených na měření rosného bodu je zrcátko, kolem něhož se vede analyzovaný plyn. Zrcátko je ochlazováno tak, že na něm může kondenzovat vlhkost obsažená v analyzovaném plynu, a měří se teplota, při níž k orosení dochází. Z tabulek nebo grafů lze na základě zjištění rosného bodu určit absolutní vlhkost plynu.

Pro průmyslové účely byly vyvinuty automatické přístroje, které udržují teplotu na rosném bodu a měří ji metodou, která dovoluje dálkový přenos údajů. Předností těchto přístrojů je, že umožňují měřit absolutní vlhkost i hluboko pod teplotou 0 °C, tedy i velmi malé hodnoty vlhkosti.

Ve výzkumném ústavu organických syntéz v Pardubicích-Rybitví byl sestrojen následný analyzátor vlhkosti plynu pro měření malých vlhkostí, založený na měření rosného bodu. Na rozdíl od běžnějších konstrukcí je použit odlišný způsob chlazení zrcátka. Chladícím médiem může být např. směs tuhého CO2 a acetonu (měřící obsah 0,015 až 0,75 obj. % vodní páry). Při měření větší vlhkosti než 0,75 obj. % se může pracovat s méně citlivým měřícím přístrojem. Chlazení se řeší tak, že zrcátko, na kterém dochází k orosení, je ve spodní části opatřeno kovovou tyčinkou, která zasahuje do chladící lázně. Ochlazování zrcátka při dosažení teploty rosného bodu (orosení) se přeruší elektrickým vytápěním tyčinky v části pod zrcátkem. Jakmile orosení zmizí, vyhřívání se přeruší a následuje perioda chlazení. Tak se měření neustále opakuje. Teplota zrcátka v okamžiku orosení se měří termoelektrickým článkem. Schéma přístroje je uvedeno na obr. 3.7.

|  | Obr. 3.7. Schema laboratorního vlhkoměru založeného na měření rosného bodu. 1- zdroj světla, 2- zrcátko v komoře 11, 3- fotonka, 4- zesilovač s ovládacími členy, 5- kovová tyčinka, 6- topná spi-rála, 7- Dewardova nádobka s chladi-vem, 8- nádobka s ledem, 9- termo-elektrický článek, 10- měřící přístroj. |
| --- | --- |

Svazek paprsků ze světelného zdroje 1 dopadá pod úhlem 45° na zrcátko 2 a jím odražené paprsky dopadají na fotonku 3, která je připojena na vstup zesilovače 4. Když dojde k orosení zrcátka 2, zmenší se tok paprsků dopadajících na fotonku 3, signál zesilovače 4 způsobí sepnutí okruhu relé, které zapojí žárovku opticky signalizující dosažení rosného bodu a sepne obvod pro vyhřívání spirálky 6, čímž se teplota zrcátka 2 zase zvýší. Po ohřátí zrcátka nad rosný bod zmizí orosení, relé přeruší vyhřívání a vypne světelnou signalizaci. Celý pochod se znovu opakuje. Teplota zrcátka se měří termoelektrickým článkem měď-konstantan a zaznamenává kompenzačním zapisovačem 10. Teplota srovnávacích konců termoelektrického článku se udržuje na konstantní teplotě 0 °C v nádobce s ledem.

Přístrojem se měřila vlhkost v syntézním plynu při výrobě NH3.

Gerthsen a Gilsing sestrojili analyzátor vlhkosti, u něhož k chlazení zrcátka využili Peltierova jevu.

Prochází-li elektrický proud v obvodu složeném ze dvou různých vodičů, na jednom spoji se „pohlcuje“ a na druhém uvolňuje teplo, zvané Peltierovo teplo Q:

kde I je proud, t-čas,  Peltierova konstanta, charakterizující danou dvojici materiálů.

Peltierova konstanta p je závislá na termoelektrickém napětí E1, E2 elementů  1 a 2 a na termodynamické teplotě T a je určena funkcí f:

|  | Obr. 3.8. Chladící element využívající Peltierova jevu 1,2- polovodičové segmenty, 3- stříbrné zrcátko, 4,5- měděné chladící desky, 6,7- místa ochlazování, 8,9- místa ohřevu. |
| --- | --- |

Na obr. 3.8. je znázorněn element využívající Peltierova jevu. Je tvořen vhodnými polovodičovými segmenty 1 a 2, spojenými v místech 6 a 7 stříbrnou destičkou, která zároveň tvoří zrcátko. V místech 8, 9 jsou polovodičové destičky 1 a 2 připájeny na tlusté měděné desky 4, 5, které odvádějí teplo a zároveň slouží jako přívody pro napájení stejnosměrným proudem. Teplota měděných destiček se zhruba rovná teplotě prostředí, v němž chladící element pracuje. Prochází-li tímto zařízením proud, dochází v místech 8, 9 k ohřívání a v místech 6, 7 k ochlazování, které působí na zrcátko 3. Teplota, při které dochází k orosení, se měří fotoelektrickým odporem.

Polovodičové destičky mají přibližně toto chemické složení.:

1. element: 80% Bi2Te3 + 20%Bi2Se2 + 0,02%Ag

2. element: 60% Sb2Te3 + 40% Bi2Te3 + 0,05% Ag

Rozměry destiček: délka 9 mm, šířka a tloušťka 5 mm

Autoři uvádějí, že při proudu 3A se teplota zrcátka sníží proti teplotě okolí o 30°C; největší dosažené ochlazení bylo o 45°C proti okolí při proudu 7A.

Plochy, na nichž nastává orosení, mohou být zhotoveny z různého materiálu. Z hlediska odrazových vlastností rozlišujeme povrchy kovové a povrchy dielektrické. Kovy mají všeobecně velkou odrazivost vlivem volných elektronů, které jsou dopadajícím světlem uváděny do vynucených kmitů. Odrazivost je tím větší, čím jsou elektricky vodivější.

Výborné odrazové vlastnosti mají skleněné plošky např. vakuově postříbřené nebo hliníkované. Pro zjišťování rosného bodu jsou však méně vhodné než kovová zrcátka, protože jejich malá tepelná vodivost je příčinou značných teplotních gradientů.

Je známo, že spaliny obsahující síru mají mnohem vyšší rosný bod, než odpovídá skutečné vlhkosti spalin bez síry. Lze to vysvětlit tím, že část síry obsažená v palivu se spálí na SO3, který vytvoří s vodní párou H2SO4. Jelikož rosný bod nelze vypočítat teoreticky a určování SO3 (vedle SO2) ve spalinách je obtížné, byly hledány možnosti, jak experimentálně zjištěný rosný bod korigovat. Pro určení teplotní diference t, o niž je zjištěný rosný bod při daných poměrech vyšší, lze použít vztah:

kde ws je hmotnostní zlomek síry v palivu.

Skutečný rosný bod tr,1 je pak určen vztahem:

kde tr,2 je naměřený rosný bod (°C)

#### Psychrometry

Psychrometry jsou přístroje na měření relativní vlhkosti plynů (obvykle vzduchu), založené na zjišťování rozdílu teplot suchého a vlhkého teploměru.

Pokles teploty z t1 na t2, k němuž na vlhkém teploměru dochází při vypařování vody, je závislý na obsahu vodní páry ve vzduchu. Čím je měřený vzduch sušší, tím intenzívnější je vypařování vody a tím větší je i pokles teploty. Příčinou snižování teploty z t1 na t2 je spotřeba tepla na odpaření vody. Rozdíl teplot (t1 - t2) je přímo úměrný rozdílu parciálního tlaku p2,nas odpovídajícího nasycení plynu vodní párou při teplotě t2 a parciálnímu tlaku vodní páry p1 v plynu skutečně obsažené při teplotě t1 a je nepřímo úměrný atmosférickému tlaku p. Platí:

kde A je tzv. psychrometrická konstanta (K-1), (t1 - t2) - psychrometrický rozdíl (°C nebo K).

Úpravou tohoto vztahu dostaneme:

Pro relativní vlhkost  pak platí:

kde p1 je parciální tlak vodní páry v plynu při teplotě t1, p1,nas - parciální tlak nasycené vodní páry při teplotě t1, p2,nas - parciální tlak nasycené vodní páry při teplotě t2.

Velikost psychrometrické konstanty A závisí na rychlosti v, jakou vzduch proudí kolem vlhkého teploměru. Pro tzv. bezvětří, tj. rychlost max. 0,5 m s-1, je A=0,001 200 K-1 (pro led je A´=0,001 060 K-1). Při mírném pohybu vzduchu (v=10 až 1,5 m s-1) je A=0,000 800 K-1 (pro led A´=0,000 706 K-1). Pro Assmannův aspirační psychrometr platí hodnota psychrometrické konstanty A=0,000 656 K-1.

Měříme-li relativní vlhkost vzduchu při teplotě pod 0°C, pak voda tzv. vlhkého teploměru mrzne v led. V tomto případě jsou psychrometrické konstanty pro různá proudění vzduchu menší než konstanta udávaná pro vodu za stejných podmínek (viz předcházející údaje pro A´).

Nejznámějším přístrojem je Assmannův psychrometr (obr.3.9). Skládá se ze dvou teploměrů, 1 a 2, uložených ve společném pouzdru tak, aby kolem nich mohl být prosáván vzduch, např. pomocí turbínky 3 poháněné hodinovým strojkem. Použité teploměry mívají dělění po 0,2 °C. Vlhký teploměr 25 je obalen tkaninou 4, která se občas ovlhčuje nebo přímo zasahuje do nádobky s vodou.

|  | Obr. 3.9. Assmannův psychrometr 1- suchý teploměr, 2- vlhký teploměr, 3- turbínka pro nasávání vzduchu, 4- ovlhčená punčoška vlhkého teploměru. |
| --- | --- |

Pro vyčíslení relativní vlhkosti je zapotřebí znát nejen psychrometrický rozdíl, ale i teplotu suchého teploměru, která se proto musí taky měřit. Pouze v případech, že teplota t1 je konstantní, lze stupnice přístrojů ocejchovat přímo v hodnotách relativní vlhkosti. Kolísá-li teplota v úzkém rozmezí, jsou chyby zanedbatelné; při větším kolísání, kdy vznikají značné odchylky, se naměřené hodnoty musejí korigovat (např. pomocí grafů). U přesnějších přístrojů je provedena úprava, která koriguje vliv kolísání teploty okolí na údaje přístrojů.

#### Dilatační vlhkoměry

Dilatační vlhkoměry měří změnu délky lidského vlasu nebo různých vláken, např. ze syntetického hedvábí, celofánu, acetátového filmu, celulosového pásku, strun z živočišného materiálu apod. Nejvíce jsou rozšířeny vlasové hygrometry. Vlastním měřícím elementem je lidský vlas nebo svazek vlasů, jejichž délka se při zvětšování relativní vlhkosti od 0 do 100% prodlužuje asi o 2,5%. Prodlužování není přímo úměrné relativní vlhkosti: čím je vlhkost větší, tím je přírůstek menší. Poloviny celého přírůstku se dosahuje při relativní vlhkosti asi 2%. Jiné používané látky vykazují zcela jinou charakteristiku, avšak přibližně stejnou změnu délky jako lidský vlas. Závislost délky vlasu l na relativní vlhkosti  se řídí přibližně vztahem:

kde k je konstanta, T-termodynamická teplota okolí.

Používané vlasy jsou předem odtučněny, např. v benzínu nebo etanolu. Podmínkou správného měření je přiměřené zatížení vlasu (mechanické napětí). Je-li vlas přetížen, projevují se nepravidelnosti měření. Další anomálie vznikají také tehdy, byl-li vlas vystaven delší dobu působení prostředí s malou relativní vlhkostí. Tyto nepravidelnosti lze odstranit ponecháním přístroje v prostoru s velkou relativní vlhkostí. Vlasové hygrometry proto při dlouhodobém měření malých relativních vlhkostí často udávají chybné výsledky, kdežto tzv. meteorologické hygrometry, umístěné pod širým nebem, pracují spolehlivě, což se vysvětluje tím, že se vlastně samočinně regenerují každé noci, protože vlhkost ovzduší ochlazením stoupá prakticky až na 100% relativní vlhkosti.

Vlasové hygrometry používané v suchém prostředí se proto mají regenerovat alespoň jednou týdně ve vlhkém vzduchu. U vlasových hygrometrů se používá buď jediný vlas, nebo svazek vlasů. Přiměřené zatížení je asi 0,5 g na jeden vlas, čímž je určena přestavná síla přístroje, která je velmi malá a postačuje pouze k pohybu lehké ručičky.

Vlasové hygrometry mohou být vystaveny působení teploty až +80 °C, aniž se změní jejich vlastnosti. Podobně mohou měřit při nízkých teplotách, i pod 0 °C. Údaje vlhkosti nejsou přitom prakticky závislé na tlaku okolního vzduchu ani na jeho teplotě.

Jednoduchá konstrukce vlasového hygrometru je patrná z obr. 3.9. Nejznámější je hygrometr Lambrechtův, u něhož se používá svazku vlasů.

U zapisovacích přístrojů se používá svazku vlasů nebo jiných látek. Relativní vlhkost zaznamenává registrační pero na pás papíru. Ke zvětšení výchylky se používá pákových převodů.

Vlasových hygrometrů se také používá jako čidel regulátorů, např. při regulaci vlhkosti vzduchu (klimatizaci). Nepracují však spolehlivě v prostředí různých organických rozpouštědel.

Přesnost měření relativní vlhkosti vlasovými hygrometry závisí na tom, za jakých podmínek přístroj pracuje. Obvykle nebývá lepší než ±5%.

#### Elektrochemické vlhkoměry

Elektrochemické vlhkoměry lze podle principu měření rozdělit do tří hlavních skupin. Jsou to:

- přístroje založené na měření elektrolytické vodivosti,

- přístroje založené na měření teploty odpovídající rovnovážnému stavu vlhkosti v hygroskopické látce a v analyzovaném plynu,

- přístroje založené na principu elektrolýzy.

- PŘÍSTROJE ZALOŽENÉ NA MĚŘENÍ ELEKTROLYTICKÉ VODIVOSTI

Stýká-li se plyn, jehož vlhkost máme měřit, s hygroskopickou látkou, přijímá tato látka z něho vlhkost tak dlouho, až vznikne roztok o takové koncentraci, při níž je za dané teploty parciální tlak vodních par roztoku roven parciálnímu tlaku vodní páry  v okolním plynu. Když se vlhkost plynu zmenší, voda se z roztoku odpařuje, až je opět dosaženo rovnováhy.

Je-li hygroskopickou látkou vhodná sůl, roztok je elektricky vodivý, přičemž se jeho vodivost mění s obsahem vody. Naneseme-li hygroskopickou látku na nosič, na kterém jsou dvě kovové elektrody, na něž se přivádí konstantní střídavé napětí, způsobují změny elektrolytické vodivosti příslušnou změnu proudu, protékajícího mezi elektrodami. Tento proud je po nacejchování přístroje mírou vlhkosti měřeného plynu. U těchto analyzátorů se používají dvě elektrody ve formě drátů z drahých kovů, umístěné na vhodném nosiči a pokryté vrstvou hygroskopické látky, nejčastěji LiCl.

Popsané vlhkoměry jsou velmi přesné a poměrně rychle reagují na změny vlhkosti. Když vlhkost příliš nekolísá, dosáhne se rovnovážného stavu par asi za 30 sekund. Obvykle není nutný nucený přívod analyzovaného vzduchu.

Vlhkoměry tohoto typu lze použít k měření vlhkosti za zvýšeného tlaku.

Nedostatkem uvedených přístrojů je omezená životnost čidel, protože citlivá vrstva se časem zanáší nečistotami. Údaje jsou závislé na kolísání teploty, a proto se přístroje zpravidla vybavují teplotní kompenzací. Měřící rozsah je poměrně malý.

- PŘÍSTROJE ZALOŽENÉ NA MĚŘENÍ TEPLOTY ODPOVÍDAJÍCÍ ROVNOVÁŽNÉMU STAVU VLHKOSTI V HYGROSKOPICKÉ LÁTCE A V ANALYZOVANÉM PLYNU.

Vlhkoměry tohoto druhu pracují na stejném principu jako vlhkoměry předchozí; liší se však od nich tím, že mírou vlhkosti je teplota. Na elektrody se přivádí střídavé napětí, které mezi nimi vytváří proud, jehož velikost je přímo závislá na elektrolytické vodivosti hygroskopické látky, a tím i na vlhkosti plynu. Při zvětšení vlhkosti plynu vzrůstá elektrolytická vodivost hygroskopické látky a zvětšuje se elektrický proud, který ohřívá hygroskopickou látku. Dochází k odpařování vody z hygroskopické látky, která se stává elektricky méně vodivou, a úměrně se zmenšuje procházející elektrický proud. Teplota hygroskopické látky odpovídá absolutní vlhkosti měřeného plynu.

Měřící část vlhkoměru se skládá z teplotního čidla, které je umístěno v tenkostěnné kovové trubici. Vnější povrch trubice je opatřen izolační vrstvou, na níž je zpravidla uchycena skleněná tkanina napojená hygroskopickou látkou, např. LiCl nebo P2O5. Přes tuto tkaninu jsou ovinuty dvě elektrody zapojené na elektrický zdroj střídavého napětí.

Vlhkoměrné čidlo je zasazeno do hliníkového pouzdra, které je snadno vyměnitelné. Před mechanickým poškozením je čidlo chráněno děrovaným krytem, do něhož je vloženo sítko, zabraňující pronikání hrubých nečistot k hygroskopické látce a zmírňující vliv proudění plynu.

Přesnost měření rosného bodu je ±0,5°C, citlivost 0,1°C.

Časová konstanta přístrojů je pro malé změny vlhkosti poměrně malá. Při větším kolísání vlhkosti závisí na konstrukci a tepelné kapacitě čidla. Výhodou je malá citlivost na znečištění hygroskopické vrstvy např. prachem. Přístroje jsou v širokém rozmezí nezávislé na kolísání průtoku měřeného plynu a prakticky i na kolísání napájecího napětí a tlaku analyzovaného plynu.

- PŘÍSTROJE ZALOŽENÉ NA PRINCIPU ELEKTROLÝZY

Tyto vlhkoměry jsou založeny na elektrolytickém rozkladu vody absorbované hygroskopickou látkou. Mírou vlhkosti je elektrický proud procházející při elektrolýze hydratované hygroskopické látky.

Čidlo je zhotoveno např. z polytetrafluorethylenové trubice, na jejíž vnitřní straně jsou šroubovitě stočeny dvě drátové platinové elektrody. Na vnitřní stěnu trubice s elektrodami je nanesena tenká vrstva částečně hydratovaného oxidu fosforečného. Na vývody elektrod se vkládá stejnosměrné napětí asi 2V. Když trubicí prochází vlhký plyn, váže se voda na oxid fosforečný a vznikající kyselina fosforečná se elektrolyticky dehydratuje za vzniku kyslíku a vodíku podle reakce:

Elektrolytický proud se měří mikroampérmetrem, který po kalibraci přímo udává vlhkost analyzovaného plynu. Při průtoku analyzovaného plynu 100 cm3 min-1 a při atmosférickém tlaku a teplotě 25 °C protéká při hmotnostním zlomku vlhkosti    1 ppm elektrický proud asi 13 A. Z údaje mikroampérmetru je nutno odečíst základní proud asi 3 A, který prochází mezi elektrodami i tehdy, když je analyzovaný plyn suchý.

Vlhkoměry založené na elektrolýze jsou velmi citlivé, umožňují určovat vlhkost plynů v koncentracích řádu ppm. Jejich časová konstanta je asi 1 až 2 min. Relativní chyba měření bývá ±5%.